## Linearity Verification data
LINEARITY VERIFICATION |  | !! Yellow fields are user inputs !!
Blue fields are FPG output
Target Mass Load (kg) | Mass (g) | FPG Counts (N) | Load cell output (g) | True Mass Applied (g) | Best Fit Line Applied (N) | Delta (N) | TOL (N) | Pass/Fail
Tare condition | CLB + 500g #1 | 1328.7 | 1.3287 | Tare condition
0.1 kg | 100g | 100010.3 | 100.0103 | 99.9998 | 100010.5982 | 0.2982 | 0.70002 | PASS
0.2 kg | 200g #1 | 200023.1 | 200.0231 | 200.001 | 200022.7085 | -0.39154 | 0.90005 | PASS
0.3 kg | 200g #1 + 100g | 300032.6 | 300.0326 | 300.0008 | 300033.3956 | 0.79556 | 1.1001 | PASS
0.5 kg | 500g #2 | 500053.6 | 500.0536 | 499.999 | 500053.4246 | -0.17537 | 1.5001 | PASS
0.8 kg | 500g #2 + 100g + 200g #1 | 800087.6 | 800.0876 | 799.9997 | 800086.9091 | -0.6909 | 2.1002 | PASS
1.0 kg | 500g #2 + 500g #3 | 1000108.1 | 1000.1081 | 999.9992 | 1000108.2583 | 0.15831 | 2.5002 | PASS
1.2 kg | 500g #2 + 500g #3 + 200g #1 | 1200132 | 1200.132 | 1200.0002 | 1200131.0557 | -0.94433 | 2.9003 | PASS
1.5 kg | 500g #2 + 500g #3 + 200g #1 + 200g #2 + 100g | 1500162.9 | 1500.1629 | 1500.0003 | 1500163.8501 | 0.95007 | 3.5003 | PASS
Slope (m) == | 1000.1091
Intercept (b) == | -0.088909
True Mass Values -- from calibration mass certificate:
99.9998 | 100g
200.001 | 200g #1
200.0003 | 200g #2
499.999 | 500g #2
500.0003 | 500g #3
FPG Tools data file: 04315_00.dat
FPG Counts obtained by 30 sec average of FPG output via FPG Tools.
Note on E4: mdaniels: Values obtained from calibration report.